## Finansu__piedavajums
Pielikums Nr. 3.
atklāta konkursa LVMI Silava 2014/5/AK/ERAF nolikumam
apstiprināts iepirkuma komisijas sēdē 12.06.2014.
Ar 1_.07.2014. grozījumiem
Finanšu piedāvājums
1. Iesniedza
Pretendenta nosaukums | Rekvizīti
2. Kontaktpersona
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālr. / Fax
e-pasta adrese
3. Piedāvājums
3.1. Aparatūra un aprīkojums LVMI „Silava” Klimata laboratorijai (Meža ielā 2A, Salaspilī) - telpā Nr.1.12. (ieskaitot piegādi, uzstādīšanu un palaišanu)
Aparatūras un/vai aprīkojuma nosaukums (norādot marku un modeli) | Vienību/komplektu skaits | Aparatūras un/vai aprīkojuma cena (EUR bez PVN) | Kopējā Summa (EUR bez PVN)
Bīdāmi audzējamie galdi | 4 |  | 0
Laistāmais stienis | 1 |  | 0
Ūdens uzglabāšanas tvertne ar diviem cirkulācijas sūkņiem | 1 |  | 0
Miglas iekārta | 1 |  | 0
Fotosintēzi nodrošinošs apgaismojums | 1 |  | 0
CO2 padeves sistēma | 1 |  | 0
gaisa temperatūras sensors | 1 |  | 0
gaisa mitruma sensors | 1 |  | 0
CO2 sensors | 1 |  | 0
Klimata kontroles sistēma | 1 |  | 0
Kopējā vērtējamā cena |  |  | 0
3.2 Šis piedāvājums ir derīgs līdz _____________________
3.3 Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39¹.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi un nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumu procedūrā un pildīt iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums

## Specifikacija
Pielikums Nr. 2.
atklāta konkursa LVMI Silava 2014/5/AK/ERAF nolikumam
apstiprināts iepirkuma komisijas sēdē 12.06.2014.
Tehniskā specifikācija
Aparatūra un aprīkojums LVMI „Silava” Klimata laboratorijai (Meža ielā 2A, Salaspilī) - telpā Nr.1.12.
Nr. p.k. | NOSACĪJUMI | PRASĪBAS | PIEDĀVĀJUMS
PRETENDENTS:
1. | Bīdāmi audzējamie galdi - Piedāvājumā jānorāda marka un modelis
1.1. | Bīdāmi audzējamie galdi | 4. gab. bīdāmie galdi, izmērs 1620 x 6600 mm ±50 mm
1.2. |  | galda darba virsmas augstums 850 mm ±50 mm
1.3. |  | galdu kājas izgatavotas no karsti cinkota metāla paredzētas stiprināšanai pie betona grīdas.
1.4. |  | sabīdot galdus starp galdiem jāveidojas vismaz 500 līdz 700 mm platai ejai
1.5. |  | galda rāmis no viengabalainām alumīnija malām ar stiprinājuma ribām
1.6. |  | galda alumīnija malu augstums ne mazāks par 100 mm
1.7. |  | galda plātne no UV izturīga plastikāta, speciāli formēta ar apūdeņošanas kanāliem
1.8. |  | trīs no četriem audzēšanas galdiem apsildās ar atsevišķi regulējamu kontūru zem katra galda, temperatūras precizitāte līdz 2 grādiem (uzstādītās temperatūras sasniegšanai maks. 6 stundas). Temperatūras režīms no +20 līdz +27oC
1.9. |  | viens galds apsildās ar elektrību, regulēšanās precizitāte līdz 1 grādam pēc celsija, temperatūras režims no +20 līdz +27oC
1.10. |  | nosiltināts siltuma akumulators vismaz 200 l, ar elektrisko apsildi vismaz 6 kW vasaras periodā, ieskaitot apsaisti un pievienošanu katlu telpā.
1.11. |  | cauruļu siltināšana veikta vismaz ar 20 mm akmens vates siltumizolāciju ar foliju
1.12. |  | piedāvājumā jāiesniedz bīdāmo galdu konstrukciju skice ar pieslēguma vietām un izvietojumu kamerā
2. | Laistāmais stienis - Piedāvājumā jānorāda marka un modelis
2.1. | Laistāmais stienis | kamerā laistāmā stieņa laistīšanas platumam jānodrošina galdu laistīšana visā to laukumā, laistīšanas ceļa garums vismaz 7 m;
2.2. |  | stienim pašgājēja konstrukcija;
2.3. |  | stieņa nesošās konstrukcijas iekarināmas kameru griestos;
2.4. |  | iespēja mainīt laistīšanas augstumu no 1500 mm līdz 2300 mm (solis ne lielāks par 100 mm);
2.5. |  | stieņa piekares un nesošās konstrukcijas ir atsevišķas, izgatavotas no karsti cinkota metāla;
2.6. |  | ūdens plūsmas caurule nekur nav nesoša, tā piekarināta citām nesošām konstrukcijām;
2.7. |  | ūdens plūsmas PE caurules (vai analogas) izgatavotas no tumša-gaismu necaurlaidīga materiāla un ir aizsargātas pret ultravioleto staru ietekmi;
2.8. |  | uz stieņa uzstādītas trīs režīmu sprauslas (0,08; 0,06; 0,03 mm) (vai analogas) ar ūdens izsmidzināšanas leņķi 110° ±2°
2.9. |  | vienmērīga laistīšanas intensitāte visā stieņa darbības platumā;
2.10. |  | stieņu ārmalās uzstādītas speciālas sprauslas malu papildus laistīšanai;
2.11. |  | katra laistāmā stieņa komplektācijā jāietilpst vagonetei vai citam risinājumam ar, kura palīdzību nodrošina ūdens caurules vilkšanu visā laistīšanas posmā;
2.12. |  | stieņa automātiskā vadība komplektējama ar vadības programmu un iespēju ieregulēt dažādus laistīšanas režīmus;
2.13. |  | stienim jābūt nokomplektētam ar inžektoru šķidrai papildmēslošanai un apstrādei ar ķimikālijām;
2.14. |  | inžektoram jāatrodas uz stieņa mobilās iekārtas;
2.15. |  | inžektors ar iespēju dozēt minerālmēslu vai ķimikāliju šķīdumus devās robežās no 0,2 - 2%, jauda ne mazāka par 45 litriem minūtē un uzpildes kannu no 5 līdz 10 l tilpumam;
2.16. |  | piedāvājumā jāiesniedz laistāmā stieņa tehnisko konstrukciju skice ar pieslēguma vietām un izvietojumu kamerā un darbības apraksts latviešu valodā;
3. | Ūdens uzglabāšanas tvertne - Piedāvājumā jānorāda marka un modelis
3.1. | Ūdens uzglabāšanas tvertne | tvertnes tilpums vismaz 2 m3
3.2. |  | tvertne paredzēta ūdens uzglabāšanai un laistāmā ūdens temperatūras režīma nodrošināšanai un rezervei miglas iekārtai un laistīšanas stienim
3.3. |  | tvertne aprīkot ar pārplūšanas sensoru, kurš automātiski noslēdz ūdens pieplūdi tvertnē un automātisku sūkņu kaskadēšanu
3.4. |  | cirkulācijas sūkņi (vismaz 2. gab.) ūdens padeves nodrošināšanai no ūdens tvertnes līdz laistīšanas stienim un miglas iekārtai (ūdens padeves spiediens ne mazāks par 4 bar un ne lielāks par 8 bar), plūsmas daudzums vismaz 100 litri minūtē. Automātikai jānodrošina patstāvīga spiediena uzturēšana pie mainīga patēriņa.
3.5. |  | piedāvājumā jāiesniedz ūdens glabāšanas tvertnes un sūkņu sistēmas apraksts ar pieslēguma vietām un izvietojumu telpā un darbības apraksts latviešu valodā;
4. | Miglas iekārta - Piedāvājumā jānorāda marka un modelis
4.1. | Miglas iekārta | iekārtas jauda ~ 6,5 l/h
4.2. |  | gaisa cirkulācija vismaz 280 m3/h
4.3. |  | ūdens piegāde no tvertnes, kas atrodas telpā 2.7. (skatīt tehnisko projektu)
4.4. |  | darbības temperatūra no +1 līdz +35 °C;
4.5. |  | ūdens pieslēguma spiediens 1 līdz 10 bar
4.6. |  | smidzināšanas leņķis 360°
4.7. |  | gaisa apmaiņas nodrošināšanai jāizbūvē atsevišķa gaisa nosūce uz āru (ar iespēju hermētiski noslēgt), kas jāaprīko ar ventilatoru lai nodrošinātu regulējamu gaisa apmaiņu līdz 1 reizei stundā.
4.8. |  | piedāvājumā jāiesniedz miglas iekārtas apraksts ar pieslēguma vietām un izvietojumu kamerā un darbības apraksts latviešu valodā;
5. | Fotosintēzi nodrošinošs apgaismojums - Piedāvājumā jānorāda marka un modelis
5.1. | Fotosintēzi nodrošinošs apgaismojums | LED gaismekļu bloki -Philips GreenPower LED research module vai ekvivalents
5.2. |  | Ražotāja apstiprinātais kalpošanas laiks vismaz 25 000 stundas kurās spektra zudumi ne lielāki par 10%
5.3. |  | Gaismeklim iespējams samazināt intensitātes vērtību attālināti (bez nepieciešamības piekļūt gaismeklim)
5.4. |  | Gaismekļa augstumu ir iespējasm mainīt 3 pozīcijās 2,0 m, 2,5 m un 3 m
5.5. |  | Gaismeklim jābūt dimmējāmam
5.6. |  | spriegums AC85 ~ 264V
5.7. |  | strāvas plūsma vismaz 630mA
5.8. |  | darba frekvence 50/60 Hz
5.9. |  | darba temperatūra -20oC ~ +40oC
5.10. |  | Gaismas spektram jāvar nosegt sarkano spektru no 630 līdz 680 nm, un zilo spektru no 430 līdz 460 nm
5.11. |  | katram audzēšanas galdam jānodrošina apgaismojuma intensitāte ar 2 pozīcijām ar fotosintēzes fotonu plūsmas blīvumu 195 un 260, µmol/m2/s;
5.12. |  | paredzētas darbam liela mitruma apstākļos (gaisa relatīvais mitrums līdz 95%) IP klase ne mazāk kā IP55, vai ekvivalents
5.13. |  | piedāvājumā jāiesniedz apgaismojuma pieslēguma, novietojuma skice un gaismas intensitātes diagrammas, darbības apraksts latviešu valodā.
6. | CO2 padeves sistēma - Piedāvājumā jānorāda marka un modelis
6.1. | CO2 padeves sistēma | plānotais CO2 daudzums no 200 līdz 700 ppm.
6.2. |  | CO2 tiek pievadīts no balonu saišķa, kurš atrodas tehniskajā koridorā - telpa 1.13.
6.3. |  | automātiskā centrāle AUTOFILL vai ekvivalents, komplektā ar augstspiediena caurulēm balonu saišķu un rezerves balonu pievienošanai (AGA, Linde gāzes grupa vai ekvivalents);
6.4. |  | gāzes spiediena 1-pakāpes regulators R12 vai ekvivalents, nerūsējošā tērauda izpildījumā, p1=11,8-12 bāri, p2=0,2-3 bāri (AGA, Linde gāzes grupa, vai ekvivalents);
6.5. |  | CO2 izkliedēšana telpā notiek caur speciālām PE 16-13 mm, PN4 caurulītēm, garums vismaz 80m, perforētām vismaz ik pa 1,50 m
6.6. |  | CO2 padeve pilnībā automatizēta, vadāma caur klimata kontroles sistēmu;
6.7. |  | koridorā gaismas un skaņas indikators, kas brīdina ja CO2 koncentrācija gaisā ir bīstama cilvēka dzīvībai;
6.8. |  | piedāvājumā jāiesniedz CO2 sistēmas skice ar pieslēguma vietām un darbības apraksts latviešu valodā;
7. | Sensoru minimālās tehniskās specifikācijas - Piedāvājumā jānorāda marka un modelis
7.1. | gaisa temperatūras sensors | var būt apvienots ar gaisa mitruma un CO2 sensoru;
7.2. |  | mērīšanas diapazons no +10 līdz +45 oC;
7.3. |  | pieļaujamā kļūda līdz ±0,3 (0-50 oC);
7.4. |  | spēja darboties mitruma apstākļos līdz 95% gaisa mitruma;
7.5. |  | reaģēšanas laiks ne ilgāks par 20 sekundēm;
7.6. |  | piedāvājumā jāiesniedz darbības apraksts latviešu valodā;
7.7. | gaisa mitruma sensors | var būt apvienots ar gaisa temperatūras un CO2 sensoru;
7.8. |  | elektroniskais gaisa mitruma mērīšanas sensors (neizmantojot mitrās un sausās bumbiņas principu);
7.9. |  | spējīgs darboties temperatūras diapazonā no +10 līdz +45 oC;
7.10. |  | pieļaujamā kļūda ne lielāka par ±3%;
7.11. |  | reaģēšanas laiks ne ilgāks par 20 sekundēm;
7.12. |  | piedāvājumā jāiesniedz darbības apraksts latviešu valodā;
7.13. | CO2 sensors | var būt apvienots ar gaisa temperatūras un gaisa mitruma sensoru;
7.14. |  | mērīšanas diapazons no +10 līdz +45 oC;
7.15. |  | mērīšanas diapazons vismaz līdz 1000 ppm.;
7.16. |  | pieļaujamā kļūda ne lielāka par 20 ppm + 2% no mērījuma;
7.17. |  | reaģēšanas laiks ne ilgāks par 60 sekundēm;
7.18. |  | piedāvājumā jāiesniedz darbības apraksts latviešu valodā;
8. | Klimata kontroles sistēma - Piedāvājumā jānorāda marka un modelis
8.1. | Klimata kontroles sistēma | Programmējams loģiskais kontrolieris
8.2. |  | iespēja nākotnē pievienot papildus atsevišķi regulējamas zonas/telpas (līdz 4 zonām/telpām)
8.3. |  | telpā Nr. 1.12. kontrolē, vada un nodrošina darbību:
8.4. |  | 1. apkures sistēmu telpā Nr. 1.12.
8.5. |  | 2. miglas sistēmu telpā Nr. 1.12.;
8.6. |  | 3. mākslīgo apgaismojumu telpā Nr. 1.12.;
8.7. |  | 4. audzēšanas galdu apsildi telpā Nr. 1.12.;
8.8. |  | 5. CO2 sistēmu telpā Nr. 1.12.;
8.9. |  | 6. ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu telpā Nr. 1.12.
8.10. |  | 7. jāredz sensoru mērījumi (gaisa mitruma, gaisa temperatūras, CO2 daudzuma)
8.11. |  | Klimata kontroles sistēma ventilācijas iekārtu lokālās automātikas (Kontrolleri Regin Corrigo E28D vai ekvivalents) virsvadību veic izmantojot ModBUS protokolu vai ekvivalents
8.12. |  | iespēja pārredzēt sensoru mērījumus (klimatu), kā arī apkopot informāciju par iepriekšējo periodu grafiskā un tabulu veidā
8.13. |  | Mērījumu rezultātus ir iespējams ievietot Microsoft Excel.
8.14. |  | telpā Nr. 1.12. nodrošina gaisa temperatūru +10 līdz +35 oC;
8.15. |  | telpā Nr. 1.12. nodrošina gaisa mitrumu no 20 līdz 95 %;
8.16. |  | telpā Nr. 1.12. nodrošina un kontrolē mākslīgos apgaismojumu;
8.17. |  | telpā Nr. 1.12. kontrolē CO2 daudzums augu augšanas zonā no 200 līdz 700 ppm. Izmaiņu solis ne lielāks par 100 ppm;
8.18. |  | brīdinājuma sistēma pie noteiktiem parametriem (temperatūra, mitrums) nosūta īsziņu vismaz 5 abonamentiem
8.19. |  | piedāvājumā jāiesniedz klimata kontroles sistēmas tehniskā skice un darbības apraksts latviešu valodā, kā tiks nodrošināta klimata uzturēšana kamerā 1.12. atbilstoši noteiktajiem parametriem ar iepriekš uzskaitītājām sistēmām, aprīkojumu un sensoriem;
8.20. |  | Vājstrāvas tīkla izbūve no telpas 1.12 līdz telpai 2.6. kurā atradīsies programmējams loģiskais kontrolieris.
9. | Prasības aparatūras un aprīkojuma uzstādīšanai | Aparatūras un aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un palaišana jāveic 90 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža - Pasūtītāja telpās Salaspilī, Meža ielā 2A. Piegādi, uzstādīšanu un palaišanu veic piegādātājs, un tā ir iekļauta cenā.
10. | Garantijas ilgums | ne mazāk kā 2 gadi
11. | Tehniskais atbalsts | Garantijas laikā aparatūras un aprīkojuma darbības kļūdu un problēmu novēršana, vai bojātās aparatūras un aprīkojuma nomaiņa, tiek veikta pēc Pasūtītāja elektroniska vai telefoniska pieprasījuma ne vēlāk kā 8 darba stundu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Būtisku problēmu gadījumā tiek atsevišķi saskaņots problēmu novēršanas laika grafiks. Garantijas pieteikumu diagnostika un defektu novēršana tiek veikta Pasūtītāja telpās Salaspilī, Meža ielā 2A.
12. | Prasības apmācībai | Iekļauts aparatūras un aprīkojuma lietotāju apmācības kurss.
13. | Iepirkuma cena jāuzrāda eiro bez PVN 21%, līdz iepriekš aprakstīto darbu pilnīgai izpildei
14. | Līgumsods par termiņu neievērošanu – 0.1% apjomā no līguma summas bez PVN 21% par katru nokavēto darbu izpildes (tai skaitā tehniskais atbalsts) un/vai apmaksas dienu
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums